|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии (пневмомассажер) «Лимфа-Э-3» по ТУ 9444-001-11292980-2014 с принадлежностями |
| Назначение | для проведения циклического массажа верхних и нижних конечностей при профилактике и лечении сердечно-сосудистых нарушений, венозных и лимфатических расстройств |
| **Блок управления** |
| Количество пневматических каналов | 10 |
| Рабочее давление в манжетах, регулируемое | 40-180 mmHg |
| Датчик давления в камерах | наличие |
| Регулировка времени компрессии (шаг 1 сек) | 10-60 сек |
| Регулировка времени декомпрессии (шаг 1 сек) | 0-60 сек |
| Запоминание последних параметров при выключении прибора | наличие |
| Запоминание и удаление наборов параметров для конкретного пациента (количество пациентов в памяти) | наличие (50) |
| Возможность выключения давления в конкретной секции (камере) манжет | наличие |
| Возможность независимой регулировки давления в конкретной секции (камере) манжет,(диапазон) | наличие (40....180 mmHg) |
| Время сеанса (время от начала работы пневмомассажера до окончания работы) | 10-60 мин |
| Автоматическое отключение после завершении времени процедуры | наличие |
| Функция дополнительных пневмоимпульсов для интенсификации терапии | наличие |
| Питание от сети переменного тока | 220 + 22В/50Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 20 Вт |
| Габаритные размеры блока управления, не более | 230х235х105 мм |
| Масса блока управления, не более | 3,5 кг |
|   |
| Режимы работы | «сдвоенная бегущая волна» для секционных манжет |
| «восходящая бегущая волна» для секционных манжет |
| «нисходящая (обратная) бегущая волна» |
| «одновременное сжатие» |
| «комбо»\* (последовательно выполняются выбранные стандартные режимы с заданным набором параметров заданное количество циклов) |
| **Манжеты** |
| «Черепичное» наложение камер манжет | наличие |
| Раздельные заменяемые камеры манжет | наличие |
| Регулировка охвата манжеты «рукав» | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Регулировка охвата манжеты «сапог» | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Регулировка охвата манжеты «бедра-таз-талия» | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Регулировка охвата манжеты «комбинезон» | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Материал камер манжет | нейлон с полиуретановым покрытием |
| Материал чехла манжет | ткань полиэфирнохлопковая |
| Длина манжет |  |  |
| «рукав» семисекционная | 820 мм |
| «сапог» семисекционная | 1150 мм |
| «бедра-таз-талия» (4 секц./ 7 секц.) | 730 мм |
| «комбинезон» семисекционная | 1350 мм |
| «пояс» (4 секц./ 7 секц.) | 380 мм/450 мм |
| «голень» однасекционная | 300 мм |
| «ступня» однасекционная | 300 мм |
| Максимальный охват\*\* |  |  |
| «рукав» в зоне плеча | 620 мм |
| «сапог» семисекционная универсальная в зоне бедра | 820 мм |
| «бедра-таз-талия» | 1300 мм |
| «комбинезон» | 1300 мм |
| «пояс» | 1300 мм |
| «голень» | 500 мм |
| «ступня» | 350 мм |
| **Комплект поставки\*\*\*** |
| Манжета «рукав» семисекционная универсальная | 2 шт. |
| Манжета «сапог» семисекционная универсальная | 2 шт. |
| Манжета «комбинезон» | 1 шт. |
| Манжета «бедра-таз-талия» | 1 шт. |
| Манжета «пояс» | 1 шт. |
| Блок управления | 1 шт. |
| Одноразовые штаны для прессотерапии (полукомбинезон) | 200 шт. |
| **Общие документы** |
| Регистрационное удостоверение | наличие |
| Декларация о соответствии | наличие |
| \*дополнительная опция (оплачивается отдельно) |
| \*\*возможно изготовление манжет по индивидуальным размерам |
| \*\*\*Комплект поставки может быть изменен по желанию заказчика |